# Text boxes

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка микрометра должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 782-85.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации микрометра.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Микрометр подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Микрометр состоит из микрометрической головки и двух измерительных поверхностей, оснащенных твердосплавными напайками, которые препятствуют абразивному истиранию рабочих поверхностей  микрометра, обеспечивая высокую стабильность измерений. Одна из измерительных поверхностей неподвижна, другая перемещается с помощью микрометрического винта головки.

5.3. Отсчет размеров измеряемой детали производится методом непосредственной оценки совпадения деления шкалы с делениями нониуса.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на микрометр.

6.2. Перед применением микрометра тщательно протереть измерительные поверхности, проверить плавность хода микровинта и нулевую установку. Если нулевая установка сбита, привести измерительные поверхности в соприкосновение с установочной мерой, если таковая имеется в комплектации, закрепить микровинт стопором. Затем отвернуть ключом винт стопора барабана настолько чтобы вращая барабан можно было совместить нулевой штрих барабана с продольным штрихом стебля. При этом следить за тем чтобы расстояние от торца конической части барабана до ближайшего к торцу края нулевого штриха стебля не превышало 0,15 мм. Закрепить ключом винт стопора барабана.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Производить измерения микрометром только используя трещотку.

7.2. После окончания работы измерительные поверхности микрометра протереть и смазать индустриальным маслом.

7.3. Промывать, смазывать и регулировать микрометрическую пару не реже, чем через 25000 измерений.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить микрометр в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки микрометра маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ

для внутренних измерений

цена деления 0,01

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Микрометр гладкий предназначен для измерения внутренних  размеров контролируемых изделий.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Измерительные поверхности микрометра оснащены твердосплавными напайками. В качестве отсчетного устройства применяется микрометрическая головка с ценой деления 0,1мм. Микровинт в микрометрической головке – каленый, со шлифованной резьбой. Измерительное усилие в процессе измерения составляет 700-900сН.

2.2. Технические характеристики микрометров для внутренних измерений приведены в таблице1.

Таблица 1

Технические характеристики микрометров для внутренних измерений:

| Диапазон измерений, (мм) | Допускаемая погрешность измерения микрометра, (мкм) | Цена деления, (мм) | Глубина измерения, не более, (мм) | Номинальный размер установочной меры, (мм) | Габарит, (мм) | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-30 | 0,0050 | 0,01 | 5 | 5 | 125×48 | 0,13 |
| 25-50 | 0,0060 | 0,01 | 20 | 25 | 125×48 | 0,15 |
| 50-75 | 0,0070 | 0,01 | 25 | --- | 145×48 | 0,17 |
| 75-100 | 0,0080 | 0,01 | 25 | --- | 170×48 | 0,20 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (+20+15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- микрометр;

- установочная мера (кроме 50-75мм и 75-100мм);

- футляр;

- паспорт;

- ключ.