# Text boxes

Допуски плоскостности, параллельности и перпендикулярности относятся к  изменениям температуры окружающей среды, не превышающей 0,5°С/ч, и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

| Наименование допуска и отклонения | Допуск, (мкм), для линеек с L, (мм) |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 |
|  | Класс точности |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Отклонение расстояния между осями роликов | ±1,5 | ±2,5 | ±3,0 | ±4,0 | ±4,0 | ±5,5 |
| Допуск параллельности осей роликов на длине роликов, (для линеек шириной до 90мм / свыше 90мм) | 1,0/1,5 | 1,5/2,5 | 2,0/3,0 | 3,0/4,5 | 2,5/4,0 | 4,0/6,0 |
| Допуск отклонения профиля в продольном сечении роликов | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Разность диаметров парных роликов | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| Допуск параллельности рабочей поверхности столика и плоскости, касательной к нижней образующей роликов | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
| Допуск параллельности верхней (рабочей) и нижней плоскостей опорной плиты | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
| Допуск плоскостности рабочих поверхностей столика и опорной плиты | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| Допуск перпендикулярности рабочих поверхностей боковых планок к осям роликов | 20,0 | 35,0 | 30,0 | 45,0 | 30,0 | 50,0 |
| Допуск параллельности рабочих поверхностей упорных планок к осям роликов | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 20,0 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ СИНУСНЫЕ

(без опорной плиты с одним наклоном)

(тип ЛС)

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой и укладывать в футляр.

3.2. Условия эксплуатации синусных линеек типа ЛС в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка линеек должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 2191-92 .

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить синусные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки синусные без опорной плиты с одним наклоном, с двумя цилиндрическими роликами на концах, типа ЛС предназначается для установки заданного угла при изготовлении или измерении деталей (например, конусов, клиньев и т. п.). Принцип синусной линейки используется, например, в конструкциях различных приборов для передачи движений под углом к основному движению, в приспособлениях к металлорежущим станкам при обработке деталей с наклонными поверхностями. С помощью синусной линейки обычно устанавливают углы от 0 до 45° с погрешностью от 4 до 15 ", зависящей от номинального расстояния между роликами, от размера угла, на который производится установка линейки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столик, ролики, опорные плиты и планки изготовлены из стали ШХ15. Твердость не ниже 61 HRC. Параметр шероховатости рабочих поверхностей столика и опорной плиты  Ra <= 0,08 мкм. Линейки размагничены.

Погрешности линеек при установке их на углы до 45° при температуре окружающей среды (20 ±3) °С и относительной влажности 80 % не превышают: