# Text boxes

При этом допуски плоскостности, параллельности и перпендикулярности относятся к температуре окружающей среды, не превышающей значений, указанных в таблице 2, при изменении температуры, не превышающей 0,5°С/ч, и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

Таблица 2

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации поверочных линеек типа ШМ в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка линеек должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1729-87.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить лекальные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ

(тип ШМ)мостики

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (мостики) типа ШМ   предназначены для проверки плоских поверхностей методом световой щели (на просвет), непосредственно определяемый визуально, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором. Основным методом проверки плоских поверхностей при помощи поверочных линеек типа ШМ является метод «пятен на краску».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки поверочные типа ШМ изготовлены из чугуна HT200-HT300 . Твердость рабочих поверхностей не ниже HB170 - 240.Размагничены.

Точностные характеристики поверочных линеек типа ШМ приведены в таблице 1 и 2.

Допуски перпендикулярности боковых поверхностей рабочим поверхностям линеек типа ШМ (таблица 1).

Таблица 1

| Длина | Допуск | Допуск | Допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| линейки L | плоскостности | параллельности | перпендикулярности |
|  | для класса точности 0 / 1 |
| мм | мкм |
| 400 | 2.5 / 6 | 4 / 10 | 25 / 40 |
| 500 | 3 / 8 | 5 / 12 |  |
| 630 |  |  |  |
| 750 | 4 / 8 | 6 / 12 |  |
| 1000 | 4 / 10 | 6 / 16 |  |
| 1600 | 6 / 16 | 10 / 25 | 30 / 40 |
| 2000 | 8 / 20 | 15 / 30 |  |
| 2500 | 10 / 25 | 25 / 40 |  |
| 3000 | 12 / 30 | 30 / 50 |  |