# Text boxes

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Индикатор подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20 ___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ИНДИКАТОР

РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЙ МНОГООБОРОТНЫЙ

типа ИРТ

ISO 9002

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Индикаторы рычажно-зубчатые многооборотные типа ИРТ  предназначены для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Предназначены для линейных измерений методом, как непосредственной оценки, так и сравнения с мерой. Применяются как в измерительной стойке, так и в различных контрольных и измерительных приборах и приспособлениях. Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Шкала индикатора типа ИРТ размещена перпендикулярно оси измерительного рычага в среднем положении и параллельно к плоскости его поворота.

Наличие поворотного измерительного рычага, малые габариты и незначительное измерительное усилие позволяют использовать прибор в труднодоступных местах, а также в случаях, требующих малого измерительного усилия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикатор рычажно-зубчатый многооборотный типа ИРТ обладает следующими техническими характеристиками:

Диапазон измерений, (мм) -  0-1,6

Диаметр измерительной шкалы, (мм) – 30 (38)

Диаметр присоединительного штифта, (мм) -  4 H7 и 8 Н7

Габаритные размеры, (мм), не более 75x60x30(38)

Цена деления, (мм) - 0,01

измерительное усилие, (Н) - 0,1-0,4

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят:

- индикатор;

- присоединительные штифты – 2шт;

- ключ;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Измерение производится контактным методом. Подвижный измерительный стержень базируется на контролируемой поверхности. Поворот измерительного рычага при проведении измерения преобразуется при помощи зубчатых кинематических пар в поворот стрелки отсчетного механизма.

5.2. Конструкция индикатора предусматривает предохранение от загрязнений и механических повреждений

6. ПОДГОТОВКА ИНДИКАТОРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на индикатор.

6.2. Удалить с индикатора (особенно тщательно с измерительной поверхности наконечника) смазку ветошью, смоченной в бензине и окончательно протереть сухой тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Проверить установку индикатора на ноль. Для этого сообщить измерительному стержню натяг 20-25 делений и поворотом ободка совместить нулевой штрих шкалы со стрелкой.

Для проверки постоянства показаний отклонить измерительный рычаг в противоположные стороны два-три раза на десять делений и отпустить его. Если стрелка после этого отклонится от нулевого положения, то необходимо снова совместить с нею нулевой штрих шкалы.

7.2. Протереть измеряемое изделие чистой, мягкой тканью, т.к. малейшее присутствие воды, масла и т.п. приводит к искажениям показаний.

Следить за тем, чтобы измерительный рычаг поворачивался без ударов в конце хода, т.к. это может привести к повреждению зубьев механизма и увеличению погрешности индикатора. Не допускать попадания на индикатор эмульсий и масел.

7.3. Не поворачивать индикатор, когда он закреплен в державке за гильзу.

7.4. В случае появления не плавности хода допускается частичная промывка механизма без полной разборки индикатора. Для этого снять крышку и погрузить механизм индикатора в чистый авиационный бензин, следя за тем, чтобы бензин не попадал на шкалу индикатора. После промывки механизма цапфы осей смазать часовым маслом.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. После окончания работы индикатор протереть мягкой тканью и смазать измерительную поверхность противокоррозионной смазкой.

8.2. Хранить индикатор в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не

более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка индикатора должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8548-86.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от требований эксплуатации, но не реже одного раза в два года.